Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі мотор, акумулятор, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Харківська обл., 61002, ЄДРПОУ 02071180,  .

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Код ДК 021:2015 — 38340000-0 - прилади для вимірювання величин (Цифровий осцилограф) (38342100-5 - Осцилографи – Цифровий осцилограф SIGLENT SDS1202X HD – 1 шт.)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з Особливостями, UA-2025-09-05-012971-a.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 73 100,00 грн. з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: 73 100,00 грн. з ПДВ, згідно з Кошторисом НТУ « ХПІ» на 2025 р..

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

1. Товар повинен бути новим, таким що не був у експлуатації, та умови його зберігання не були порушені.

2. Ціна на товар повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованого товару.

3. Постачання товару учасником замовнику здійснюється з дати укладення договору про закупівлю до 15 жовтня 2025 року.

4. Місце поставки товару: вул. Кирпичова, 2, Харківська обл., м. Харків, Київський р-н., 61002.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № | Найменування товару | Кількість | Одиниця виміру | Технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цифровий осцилограф SIGLENT SDS1202X HD | 1 | шт. | Кількість каналів - 2 Кількість цифрових каналів - 16 Смуга пропускання - 200 МГц Частота дискретизації -одноканальний режим: 2 Гвиб/с;двоканальний режим: 1 Гвиб/с Глибина пам'яті (макс.) -одноканальний режим: 100 Мт/канал;двоканальний режим: 50 Мт/канал Типи тригерів - фронт, нахил, ширина імпульсу, вікно, рант, інтервал, випадання, шаблон, відео, кваліфікований, N-й фронт, затримка, час установки/утримання, послідовний Швидкість захоплення хвилі - 120 000 wfm/s (нормальний режим), 500 000 wfm/s (послідовний режим) Декодування сигналів шин - I2C, SPI, UART, CAN, LIN, CAN FD (тільки декодування), FlexRay (тільки декодування) Інтерполяція форми хвилі - sinx/x, x Пікове виявлення - 2 нс Послідовність - до 80 000 сегментів, інтервал між спрацьовуваннями = хв. 2 мкс. Історія - до 80 000 кадрів Оцінка інтенсивності - 256 рівнів Інтелектуальний запуск - є Послідовний запуск та декодер шини - є Режим сегментованого збору даних (послідовності) -є Функція запису історії форми сигналу - є Автоматичні вимірювання за більш ніж 50 параметрами - підтримка статистики з гістограмою, треком, трендом, вимірюванням стробування та вимірюваннями з математики, історії та посилань Функції аналізу даних - пошук, навігація, лічильник, графік Боде та аналіз потужності Функція тестування масок із інструментом Mask Editor - є Вбудований веб-сервер підтримує віддалене керування через порт LAN - є Підтримує команди віддаленого керування SCPI - є Вертикальна система: Смуга пропускання (-3 дБ) - 200 МГц Вертикальний дозвіл - 12 біт Рівномірність - DC - 10% (BW): ±1 дБ 10% - 50% (BW): ±2 дБ 50% - 100% (BW): +2 дБ / -3 дБ Час наростання - 1,8 нс Вертикальний масштаб (зонд 1X) - 1 МОм: 0,5 мВ/поділ – 10 В/поділ 50 Ом: 0,5 мВ/поділ – 1 В/поділ Точність посилення постійного струму - 0,5 мВ/поділ ~ 4,95 мВ/поділ: ±1,5 % 5 мВ/поділ ~ 10 В/поділ: ±1 % (макс.) / ±0,5 % (типово) Точність усунення - ± (0,5% від налаштування усунення + 0,5% від повної шкали + 1 мВ) Діапазон усунення (зонд 1X) - 1 МОм: 0,5 мВ/поділ ~ 5 мВ/поділ: ±1,6 В; 5,1 мВ/поділ ~ 10 мВ/поділ: ±4 В; 10,2 мВ/поділ ~ 100 мВ/поділ: ±8 В; 102 мВ/поділ ~ 1 В/поділ: ±80 В; 1,02 В/поділ ~ 10 В/поділ: ±400 В Обмеження пропускної спроможності - 20 МГц, 200 МГц Опір - 1 МОм: (1 МОм±2%) ¦ (17 пФ±2 пФ) Максимальна вхідна напруга - 1 МОм ≤ 400 Впик (постійний струм + змінний струм), постійний струм ~ 10 кГц SFDR ≥ 35 дБн Згасання зонда - 1X, 10X, 100X, користувальницький Горизонтальна система: Шкала часу - 1 нс/поділ ~ 1000 с/поділ Діапазон - 10 div Режим відображення - YT, XY, крен Режим кочення ≥ 50 мс/діл Перекіс каналу < 100 пс Точність тимчасової бази - ± 25 частин на мільйон Параметри тригера: Режим - авто, нормальний, одиночний Рівень - внутрішній: ± 4,1 справ від центру екрану Діапазон утримання - за часом: 8 нс ~ 30 с (крок 8 нс) Точність (типова) - ±0,2 справ. Чутливість - BW: 0,6 діл. Джіттер < 100 пс Зміщення тригера - попередній запуск: 0~100% пам'яті, затримка запуску: 0~10 000 справ. Крайовий тригер: Ухил - що піднімається, падає, що чергується Джерело - всі канали / лінія змінного струму / D0 ~ D15 Тригер ухилу: Ухил - підйом, падіння Граничний діапазон <, >, у межах досяжності, поза межами досяжності Джерело - усі канали Тимчасовий діапазон - 2 нс ~ 20 с Дозвіл - 1 нс Імпульсний тригер: Полярність + ширина -ширина Граничний діапазон <, >, у межах досяжності, поза межами досяжності Джерело - всі канали / Д0 ~ Д15 Тимчасовий діапазон - 2 нс ~ 20 с Дозвіл - 1 нс Відео тригер: Стандарт сигналу - NTSC, PAL, 720p/50, 720p/60, 1080p/50, 1080p/60, 1080i/50, 1080i/60, користувальницький Джерело - усі канали Синхронізувати - будь-який, вибрати Умова спрацьовування тригера - лінія, поле Віконний тригер: Тип вікна - абсолютний, відносний Джерело - усі канали Інтервальний тригер: Схил - підйом, падіння Граничний діапазон <, >, у межах досяжності, поза межами досяжності Джерело - всі канали / Д0 ~ Д15 Тимчасовий діапазон - 2 нс ~ 20 с Дозвіл - 1 нс Тригер відключення: Тип тайм-ауту - край, штат Джерело - всі канали / Д0 ~ Д15 Ухил - підйом, падіння Тимчасовий діапазон - 2 нс ~ 20 с Дозвіл - 1 нс Дрібний тригер: Полярність - позитивний, негативний Граничний діапазон <, >, у межах досяжності, поза межами досяжності Джерело - усі канали Тимчасовий діапазон - 2 нс ~ 20 с Дозвіл - 1 нс Тригер шаблон: Налаштування шаблону - недійсний, низький, високий Логіка - і, або, не-і, ні Джерело - всі канали / Д0 ~ Д15 Граничний діапазон <, >, у межах досяжності, поза межами досяжності Тимчасовий діапазон - 2 нс ~ 20 с Дозвіл - 1 нс Кваліфікований тригер: Тип - стан, стан із затримкою, край, край із затримкою Кваліфікований стан низький, високий Джерело - усі канали Перевага - підйом, падіння Граничний діапазон <, >, у межах досяжності, поза межами досяжності Тимчасовий діапазон - 2 нс ~ 20 с Дозвіл - 1 нс Тригер N-ого краю: Ухил - підйом, падіння Джерело - усі канали Лічильник - 1 ~ 65535 Тимчасовий діапазон - 2 нс ~ 20 с Дозвіл - 1 нс Затримка спрацьовування тригера: Джерело А - усі канали Джерело Б - усі канали Ухил - підйом, падіння Тимчасовий діапазон - 2 нс ~ 20 с Дозвіл - 1 нс Налаштування та утримання тригера: Джерело - усі канали Стан даних - низький, високий Граничний діапазон <, >, у межах досяжності, поза межами досяжності Тимчасовий діапазон - 2 нс ~ 20 с Дозвіл - 1 нс Послідовний тригер: Джерело - всі канали / Д0 ~ Д15 Стан даних - низький, високий Граничний діапазон <, >, у межах досяжності, поза межами досяжності Тимчасовий діапазон - 2 нс ~ 20 с Дозвіл - 1 нс Тригер I2C: Джерело - всі канали / Д0 ~ Д15 Сигнал - SDA/SCL Адреса - 7-біт, 10-біт SPI-тригер: Сигнал - CLK, MISO, MOSI, CS Джерело - всі канали / Д0 ~ Д15 Вибір краю - підйом, падіння Вибір чіпа - активний високий, активний низький, тайм-аут годинника Порядок біт - молодший біт, старший біт Тригер UART: Сигнал - RX/TX Джерело - всі канали / Д0 ~ Д15 Ширина даних - 5-біт, 6-біт, 7-біт, 8-біт Перевірка парності - ні, непарний, парний, марк, пробіл Стоп-біт - 1-бітний, 1,5-бітний, 2-бітний Порядок біт - молодший біт, старший біт CAN-тригер: Джерело - всі канали / Д0 ~ Д15 Тригер LIN: Версія - 1.3, 2.0 Джерело - всі канали / Д0 ~ Д15 Швидкість передачі - 600 біт/с, 1200 біт/с, 2400 біт/с, 4800 біт/с, 9600 біт/с, 19200 біт/с, користувальницький CAN-FD тригер: Джерело - усі канали Номінальна швидкість передачі даних - 10 кбіт/с, 25 кбіт/с, 50 ​​кбіт/с, 100 кбіт/с, 250 кбіт/с, 1 Мбіт/с, користувальницький Швидкість передачі - 500 кбіт/с, 1 Мбіт/с, 2 Мбіт/с, 5 Мбіт/с, 8 Мбіт/с, 10 Мбіт/с, користувальницький FlexRay тригер: Джерело - усі канали Швидкість передачі - 2,5 Мбіт/с, 5 Мбіт/с, 10 Мбіт/с, користувальницький Система виміру Джерело - всі канали, D0 ~ D15, Z1 ~ Z4, F1 ~ F4, посилання, історія Режим - простий, просунутий Вертикальна - Max, Min, Pk-Pk, Top, Base, Amplitude, Mean, Cycle Mean, Stdev, Cycle Stdev, RMS, Cycle RMS, Median, Cycle Median, FOV, FPRE, ROV, RPRE, Level@Trigger Горизонтальна - Period, Frequency, Time@max, Time@min, + Width, -Width, 10-90%Rise time, 90-10%Fall time, Rise time, Fall time, +Burst Width, -Burst Width, +Duty Cycle, -Duty Cycle, Delay, Різноманітний - +Area@DC, -Area@DC, Area@DC, Absolute Area@DC, +Area@AC, -Area@AC, Area@AC, Absolute Area@AC, Cycles, Rising Edges, Falling Edges, Edges, Positive pulses, Negative pulses, Positive Slope, Negative Slope Затримка - Phase, FRFR, FRFF, FFFR, FFFF, FRLR, FRLF, FFLR, FFLF, Skew, Tsu @ R, Tsu @ F, Th @ R, Th @ F Статистика - поточний, середній, мін, макс, пік-пік, СКО, кількість, гістограма, тренд, трек Статистика підрахунку - необмежено, 1 ~ 1024 Математичні функції: Операція - БПФ, фільтр, +, -, x, ÷, ∫dt, d/dt,√,тотожність, заперечення, ¦x¦, Знак, ex, 10x, ln, lg, інтерполяція, утримання максимуму, утримання мінімуму, ERES, середнє, редактор формул БПФ - довжина: 2 М, 1 М, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8 КП, 4 КП, 2 КП, 1 КП вікно: прямокутне, блекмана, хеннінга, хеммінга відображення: повний екран, роздільний, ексклюзивний режим Аналізатор: Джерело - всі канали, історія Режим - край, нахил, імпульс, інтервал, рант Навігація: Тип - пошук події, часу, історії кадру Тест на маску: Джерело - усі канали Створення маски - авто (створити маску), що настроюється (редактор масок) Швидкість тесту маски - до 80 000 кадрів/с Графік Боде: Джерело - усі канали Підтримуваний сигнал - SAG1021I (Підключення: USB), генератори сигналів серії SDG (підключення: USB, LAN) Тип розгортки - простий, різнорівневий Частота - режим: лінійний, логарифмічний діапазон: 10 Гц ~ 120 МГц Міра - верхня частота зрізу, нижня частота зрізу, смуга пропускання, запас посилення, запас по фазі Цифрові канали (опціонально): Максимальна частота дискретизації - 1 Гвиб/с Глибина пам'яті - 10 Мбіт/с мін. ширина пульсу, що виявляється - 3,3 нс Рівень групи - Д0 ~ Д7, Д8 ~ Д15 Діапазон рівнів - 8 В ~ 8 В Тип логіки - TTL, CMOS, LVCMOS3.3, LVCMOS2.5, Custom Модуль USB AWG (опціональний): Канал - 1 Максимальна вихідна частота - 25 МГц Частота дискретизації - 125 Мвиб/с Роздільна здатність за частотою - 1 мкГц Точність частоти ± 50 частин на мільйон Вертикальний дозвіл - 14 біт Діапазон амплітуд - 1,5 ~ +1,5 В (навантаження 50 Ом), - 3 ~ +3 В (високоомне навантаження) Вихідний опір - 50 Ом ± 2% Захист - від перенапруги, захист від обмеження струму Сінус: Частота - мкГц ~ 25 МГц Точність усунення (10 кГц) ± (1 % * значення налаштування зміщення +3 мВpp) Амплітудна нерівномірність (10 кГц, 5 Впік-пік) ± 0,3 дБ SFDR - DC~1 МГц - 60 дБн, 1 МГц~5 МГц - 55 дБн 5 МГц~25 МГц -50 дБн, HD - DC~5 МГц - 50 дБн, 5 МГц~25 МГц -45 дБн Квадрат/імпульс: Частота - 1 мкГц ~ 10 МГц Робочий цикл 1 〜 99% Час підйому/падіння < 24 нс (10% ~ 90%) Викид (1 кГц, 1 В пік-пік, типово) < 3% (типово 1 кГц, 1 Впік-пік) Ширина імпульсу > 50 нс Джіттер < 500 пс + 10 частин на мільйон Рампа: Частота - 1 мкГц ~ 300 кГц Лінійність < 0,1% від пік-пік (типово, 1 кГц, 1 Впік-пік, 50% симетрія) Симетрія - 0 〜 100% Арб: Частота - 1 мкГц ~ 5 МГц Хвильова пам'ять - 16 кб Частота дискретизації - 125 Мвиб/с Імпорт хвилі - з EasyWaveX, з U-диску, безпосередньо з даних форми сигналу аналогових каналів Характеристики дисплея: Тип дисплея - 10,1-дюймовий TFT LCD з ємнісним сенсорним екраном Роздільна здатність дисплея - 1024 х 600 пікселів Контрастність - 500 : 1 Підсвічування - 500 нит Загальні характеристики: Інтерфейс - USB Hosts, USB Device (USBTMC), LAN (VXI-11/Telnet/Socket), Pass/Fail, Trigger Out Температура - робоча: 0 〜 +50 ℃, неробоча: -30 〜 60 ℃ Вологість - робоча: 85 % RH, 40 ℃, 24 години, неробоча: 85 % RH, 65 ℃, 24 години Джерело живлення - 100 ~ 240 В порівн.кв. 50/60 Гц Потужність - 120 Вт макс., 70 Вт типово, 4 Вт типово в режимі очікування. Комплектація: осцилограф Siglent SDS1202X HD - 1 шт., пасивний зонд – 2 шт; USB кабель – 1 шт; кабель живлення – 1 шт; сертифікат калібрування – 1 шт; посібник користувача - 1 шт., гарантійний талон. |